## 百合医-所有用例
用例编号 | 所属产品 | 所属模块 | 相关研发需求 | 所属场景 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 实际情况 | 关键词 | 适用阶段 | 用例状态 | 执行人 | 执行时间 | 结果 | 由谁创建 | 创建日期 | 最后修改者 | 修改日期 | 用例版本 | 相关用例 | 附件
1 | BLE雅斯SDK | SDK | SDK连通性测试 | 移动端SDK | SDK融合demo 提供蓝牙适配搜索功能 | app要获取蓝牙数据权限 | 1.app获取蓝牙数据权限 2.app打开蓝牙，点击进行搜索 | 搜索到未连接设备的蓝牙设备 | 可以扫描到D1、D6、D8设备、体脂设备 | 蓝牙 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
2 | BLE雅斯SDK | SDK | SDK连通性测试 | 移动端SDK | SDK融合demo 提供蓝牙连接蓝牙设备 | app已经搜索到蓝牙设备 | 1.点击连接D1、D6、D8蓝牙设备 | 点击想要连接蓝牙设备后连接成功，连接成功的设备在扫描页面消失 | 连接成功，返回到已绑设备列表可以查看连接的设备 | 蓝牙 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
3 | BLE雅斯SDK | SDK | SDK连通性测试 | 移动端SDK | 连接蓝牙设备后显示，该设备支持的测试项目 | app已连接蓝牙设备 | 1.点击已连接的D1设备 2.点击已连接的D6设备 3.点击已连接的D8设备 4.点击已连接的手表设备 5.点击已连接的体脂设备 | 新页面展示蓝牙设备支持的测试项目 | 1.设备详情页面展示已经连接蓝牙设备的支持的检测项 2.不支持tmd检测协议的设备--没有检测项目展示 | 蓝牙 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
4 | BLE雅斯SDK | SDK | SDK连通性测试 | 移动端SDK | 检测血压功能检测功能 | app已连接蓝牙设备 | 1.点击血压按钮弹出，开始和结束按钮设备执行操作 | 点击开始和结束按钮设备执行操作 | 1.能正常开始检测和停止检测 2.当检测发生异常（检测吸气口被堵住）日志会提示错误描述 3.充气压力大于300mmHg可以正常报充气失败错误 4.测量过程中终止测量报用户终止错误 | 设备 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
5 | BLE雅斯SDK | SDK | SDK连通性测试 | 移动端SDK | 尿液功能检测 | 1.app已连接蓝牙设备 2.点击尿液检测按钮 3.将检测尿液设备插入蓝牙检测设备中 | 1.点击开始和停止按钮可执操作 | 1.点击开始和结束按钮设备执行操作，可测量出结果 2.不插入试纸测量正常报错误 3.测量过程中--拔下试纸报未知错误 | 1.能正常进行尿液分析 2.当检测试纸未插入到检测端口时，点击开始检测设备会停止，日志会显示error提示4 3.当检测过程中将检测试纸拔出检测会继续，但是结果会在日志中提示未知错误 | 设备 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
6 | BLE雅斯SDK | SDK | SDK连通性测试 | 移动端SDK | 血糖，尿酸，血酮检测功能 | 1.app已连接蓝牙设备 | 1.插入血糖，尿酸，血酮试纸，被动获取数据 2.插入已经滴血后的试纸 3.D6、D8双插口测试 | 可检测出血糖，尿酸，血酮数据 | 1.可读取监测数据信息 2.当插入已经滴血后的试纸日志报23错误 3.双插口测试指令正常发送 | 设备 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
7 | BLE雅斯SDK | SDK | SDK连通性测试 | 移动端SDK | 血脂检测功能 | 1.app已连接蓝牙设备 | 1.点击血脂按钮 2.设备插入，检测的试纸 3.测量过程中点击测量停止按钮 4.不插入试纸 5.插入使用过的试纸 | 1.可检测出血脂数据 2.不插入试纸、插入使用后的试纸都有指令反馈 | 1.可检测出血脂数据 2.当测试试纸拔出或插入有误日志提示错误error 3.测量过程中--重复点击开始、停止测量指令收发正常 | 设备 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
8 | BLE雅斯SDK | SDK | SDK连通性测试 | 移动端SDK | 肺功能检测功能 | 1.app已连接蓝牙设备 2.插入肺功能设备到蓝牙设备 | 1.点击页面肺功能按钮 2.点击开始后吹气 | 可检测出肺功能数据信息 | 1.可检测出肺功能信息 2.设备连接异常会提示错误信息 | 设备 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
9 | BLE雅斯SDK | SDK | SDK连通性测试 | 移动端SDK | 血氧检测功能 | 1.app已连接蓝牙设备 2.插入血氧设备到蓝牙设备 | 1.点击页面血氧按钮 2.手指放入血氧设备后点击开始 | 可检测出血氧数据信息 | 1.可检测出血氧信息 2.如果手指放不到位数据会一直跳--显示为零 | 设备 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03 | 前提：未插入血氧外挂--（ 1）发送血氧开始测量指令，此时设备会开始血压测量---原因：D1方案商程序问题
| BLE雅斯SDK | SDK | SDK连通性测试 | 移动端SDK | 体温检测功能 | 1.已连接D1 | 1.插入体温外挂 2.点击体温测量按钮 | 体温可以正常测量成功 | 体温正常测量 | 设备 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
10 | BLE雅斯SDK | 蓝牙设备 | 蓝牙连接设备 | 蓝牙设备 | 蓝牙设备连接问题 | 蓝牙搜索后连接 | 1.搜索蓝牙发现设备后进行连接 | 能连接到蓝牙设备 | 1.能连接设备 2.当设备电量不足时，蓝牙可以搜索到设备但是连接不上 | 蓝牙设备 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
| BLE雅斯SDK | 蓝牙设备 | 蓝牙设备重连 | 蓝牙设备 | 蓝牙设备连接问题 | 1.先连接上蓝牙设备 2.断开蓝牙连接 | 1.打开设备开机按钮 2.查看设备列表--验证设备是否重连 | 1.设备重连成功 2.D1、D6、D8设备都可以重连成功 | 1..在设备列表页面，使用（010D，,038B，034E，0038）这几个设备，开机、关机，蓝牙可以重连成功 2.目前试了10次开关机蓝牙设备重连在设备列表页100%重连成功 | 重连 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
| BLE雅斯SDK | 蓝牙设备 | SDK连通性测试 | 移动端SDK | 荧光检测功能 | 1.已连接D1 | 1.点击页面C反应蛋白开始测量按钮 | 可以测量成功 | 正常测量出检测结果 | 设备 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
11 | BLE雅斯SDK | 蓝牙设备 | 蓝牙连接设备 | 蓝牙设备 | 蓝牙连通性测试（使用4台蓝牙设备测试，参与设备号为010D，,038B，034E，0038） | 蓝牙设备均已开启且未被连接绑定情况下 | 1.搜索蓝牙设备 2.关闭其他3台只开启一台，后逐个开启 3.测试关闭一台后搜索情况 4.测试第一次搜索后再次开启一台设备情况下与多次搜索情况下 | 蓝牙设备均可找到保持链接畅通 | 1.当一台开机时可准确搜索出当前设备 2.蓝牙搜索周期为30秒，在这期间打开一台设备可搜索到，关闭后再次开启点击搜索也可以搜索到 3.开启三台设备，开启蓝牙搜索能一次性搜索完成并展示 4.开启五台设备，开启蓝牙搜索且可以展示全部机器 5.设备重新连接保持连通性正常 | 蓝牙 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
12 | BLE雅斯SDK | 蓝牙设备 | 蓝牙连接设备 | 蓝牙设备 | 蓝牙多台连接后进行检测（使用5台蓝牙设备测试，参与设备号为00F0，,012B，04AA，005F，00DD） | 蓝牙设备均已开启且未被连接绑定情况下 | 1.搜索蓝牙设备 2.连接多台蓝牙设备并每台执行一个检测项目 | 蓝牙设备正常检测并打印结果 | 1.连接三台设备038B,010D,0038,连接后，一台执行测血压，一台执行尿液检测，一个执行体温检测均可执行，且有数据反馈 | 蓝牙 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03
|  |  | SDK连通性测试 | 蓝牙设备 | 体脂检测设备连接问题 | app已连接蓝牙设备 | 搜索到体脂设备后，点击体脂进行接收 | 可检测到体脂秤数据 | 可接受到体脂秤反馈信息 | 蓝牙 |  | 可执行 | 韩方志 | 2024-09-03 | 通过 | 韩方志 | 2024-09-03